气相色谱仪型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of Gas Chromatograph

吉林省计量科学研究院

2013年5月10日

本大纲主要起草人：

李  韬

孙  航

参加起草人：

迟  珩

目   录

1 范围	1

2引用文件	1

3 概述	1

4申请单位应提交的技术资料和试验仪器	1

5法制管理要求	2

6计量要求	2

7通用技术要求	3

8型式评价项目	5

9试验项目的试验方法和条件	6

10型式评价结果的判定	16

附录A检测器性能试验条件一览表	17

附录B载气流速的校正	18

附录C原始记录格式	19

气相色谱仪型式评价大纲

1．范围

本大纲适用于气相色谱仪的型式评价工作。

2．引用文件

JJG700-1999  气相色谱仪

GB/T 11606-2007  分析仪器环境试验方法

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用本大纲。然而，鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本大纲。

3．概述

气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具，它是以气体为流动相，采用冲洗法的柱色谱技术。当多组份的分析物质进入到色谱柱时，由于各组分在色谱柱中的气相和固定相间的分配系数不同，因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同，经过一定的柱长后，顺序离开色谱柱进入检测器，经检测后转换为电信号送至数据处理工作站，从而完成了对被测物质的定性定量分析。

仪器由气路系统、进样系统、色谱柱、电气系统、检测系统、数据处理系统或记录仪组成。

4．申请单位应提交的技术资料和试验仪器

4.1技术资料

4.1.1样品照片及仪器铭牌照片。

4.1.2 产品标准。

4.1.3 总装图、电路图和主要零部件图。

4.1.4 产品使用说明书。

4.1.5 制造单位或技术机构所做的试验报告。

4.2 试验样机

申请单位可以按单一产品提出申请，也可以按系列产品提出申请。凡按单一产品申请的，一般情况下应提供1台～2台仪器；按系列产品申请的，每个系列产品中抽取三分之一有代表性的规格产品；每种规格提供试验仪器的数量，按申请单一产品的原则执行。

5．法制管理要求

5.1 计量单位要求

仪器应采用法定计量单位

5.2 准确度要求

仪器的计量性能必须符合国家计量检定规程JJG700-1999的规定。

5.3 关于计量法制标志和计量器具标识的要求

5.3.1计量法制标志

5.3.1.1 制造计量器具许可证标志和编号（试验样机可留有相应位置，只对国产仪器）；

5.3.1.2 仪器型式批准标志和编号（本项为非强制性规定，试验样机可留有相应位置）；

5.3.2 计量器具标识

仪器名称、生产厂名、规格（型号）、制造日期、出厂编号、主要技术指标。

6．计量要求

气相色谱仪的计量性能要求见表1。

表1 仪器计量性能要求

| 序号 | 检定项目 | TCD | FID | FPD | NPD | ECD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 载气流速稳定性/10min | 1% | —— | —— | —— | 1% |
| 6.2 | 柱箱温度稳定性/10min | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 6.3 | 程序升温重复性 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 6.4 | 基线噪声 | ≤0.1mV | ≤1×10-12A | ≤5×10-12A | ≤1×10-12A | ≤0.2mV |
| 6.5 | 基线漂移/30min | ≤0.2mV | ≤1×10-11A | ≤1×10-10A | ≤5×10-12A | ≤0.5mV |
| 6.6 | 灵敏度 | ≥800mV·mL/mg | —— | —— | —— | —— |
| 6.7 | 检测限 | —— | 5×10-10g/s | ≤5×10-10g/s (硫) | ≤5×10-12g/s（氮） | ≤5×10-12g/mL |
|  |  |  |  | ≤1×10-10g/s（磷） | ≤1×10-11g/s（磷） |  |
| 6.8 | 定量重复性 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |

注：1、对于制造单位申请的但本大纲未涉及的项目，可参照制造单位提供的方法和要求进行试验和评价；

2、制造单位申请评价项目的技术指标高于本大纲要求时，须按制造单位申请的技术指标进行评价。

7. 通用技术要求

7.1外观及常规检查

7.1.1仪器应有良好的内外包装，应有防潮、防晒和防震措施，在外包装上应有防潮、易破碎、小心轻放、请勿倒置等标志记号。

7.1.2仪器应标明名称、型号、生产厂家、出厂编号、生产日期使用电源电压和频率等。

7.1.3 仪器的外表应清洁，不应有擦伤、裂纹、脱皮和起泡等现象；在正常操作条件下、用试漏液检查气源至仪器所有气体通过的接头，应无泄漏。仪器的各调节按钮、按键、开关、指示灯工作正常；接合处应当平整，所有紧固件应紧固良好，连接件应当连接良好。运动部件应平稳；气路系统应密封良好，不得有泄漏；应有危险或安全警示标志以防止错误操作。

7.1.4 按仪器说明书进行规定的各项试验，仪器应能正确动作，计算和显示三次操作，不应出现一次错误。

7.2 绝缘电阻

绝缘电阻应不小于20MΩ。

7.3绝缘强度

仪器电源的相（或中）线对地的绝缘强度，应能承受交流电压1.5Kv,50Hz,历时1min的试验，无击穿和飞弧现象产生。试验后仪器能正常工作。

7.4 电源电压的影响

当电源电压在额定电压的(10%范围内变化时，仪器的定量重复性应符合6.8的要求。

7.5 工作温度试验

在5℃、35℃工作条件下，仪器的定量重复性应符合6.8的要求。

7.6 仪器的运输、运输贮存的适应性试验

7.6.1低温贮存试验

规定温度-40℃（-20℃），持续时间8h。试验后，在正常环境中恢复24h，仪器的定量重复性应符合6.8的要求。

7.6.2 高温贮存试验

规定温度55℃，持续时间8h。试验后，在正常环境中恢复24h，仪器的定量重复性应符合6.8的要求。

7.6.3 碰撞试验

加速度100 m/s2，脉冲持续时间16ms，脉冲重复频率60 次/分，碰撞次数1000 次。试验后，仪器的定量重复性应符合6.8的要求，仪器的接插件和零部件应无松动和脱落。

7.6.4 跌落试验

根据表2规定按仪器包装件的总质量确定跌落方式和要求。

表2 跌落方式和要求

| 包装件质量/kg | 跌落方式 | 跌落高度、角度 | 跌落次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 自由跌落 | 100mm | 4次 |
| ＞100 ＜200 | 倾斜跌落 | 底面棱边长度＜500mm时，倾角为30゜ | 4次 |
|  |  | 底面棱边长度≥500mm时，底面离地面高度距离为250mm. |  |

试验后，仪器的定量重复性应符合6.8的要求，仪器的接插件和零部件应无松动和脱落。

8．型式评价项目

型式评价的项目见表3。

表3 仪器型式评价项目一览表

| 序号 | 评价项目 | 项目类别 | 重要性分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、法制管理要求 |
| 1 | 计量单位要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 2 | 准确度要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 3 | 计量法制标志要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 4 | 计量器具标识要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 二、仪器计量要求 |
| 5 | 载气流速稳定性 | 试验项目 | 主要单项 |
| 6 | 柱箱温度稳定性 | 试验项目 | 主要单项 |
| 7 | 程序升温重复性 | 试验项目 | 主要单项 |
| 8 | 基线噪声 | 试验项目 | 主要单项 |
| 9 | 基线漂移 | 试验项目 | 主要单项 |
| 10 | 灵敏度 | 试验项目 | 主要单项 |
| 11 | 检测限 | 试验项目 | 主要单项 |
| 12 | 定量重复性 | 试验项目 | 主要单项 |
| 三、通用技术要求 |
| 13 | 外观及常规检查 | 试验项目 | 主要单项 |
| 14 | 绝缘电阻 | 试验项目 | 主要单项 |
| 15 | 绝缘强度 | 试验项目 | 主要单项 |
| 16 | 电源电压与频率试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 17 | 工作温度试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 18 | 低温贮存试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 19 | 高温贮存试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 20 | 碰撞试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 21 | 跌落试验 | 试验项目 | 主要单项 |

9．试验项目的试验方法和条件

9.1 外观及常规检查

9.1.1 试验目的

检查仪器外观及各个功能是否符合7.1的要求。

9.1.2 试验条件

环境温度：5℃～35℃。

相对湿度：20%～85%

电源：电压（220±22）V， 频率（50±1）Hz，并具有良好的接地。

仪器应置于水平无振动的工作台上，操作时不得有摇动现象。

气体管路应使用不锈钢管、铜管、聚四氟乙烯管、尼龙管，禁止使用一般的橡胶管。

9.1.3 试验程序

用手动、目察法检查。

9.1.4 合格判据

其结果符合7.1的要求为合格。

9.2 绝缘电阻

9.2.1 试验目的

检查仪器绝缘电阻是否符合7.2的要求。

9.2.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.2.3 试验程序

仪器不接入供电电源，电源开关置于接通位置，将绝缘电阻表的接线端分别接在仪器的交流输入端及机壳上，施加500V直流试验电压，稳定后读取绝缘电阻表的示值。

9.2.4 合格判据

其结果符合7.2的要求为合格。

9.3 绝缘强度

9.3.1 试验目的

检查仪器绝缘电阻是否符合7.3的要求。

9.3.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.3.3试验设备

耐压试验仪：交流电压0V～1500V，频率为50Hz,准确度级别优于5级。

9.3.4 试验程序

仪器不接入供电电源，电源开关置于接通位置，将耐压测试仪的输出端子分别接在仪器的交流输入端及外壳裸露金属件上，使耐压试验仪输出输出1500V的交流电压，漏电流设置为5 mA，保持1 min,观察试验过程中仪器是否出现击穿和飞弧现象。

9.3.5 合格判据

其结果符合7.3的要求为合格。

9.4 仪器的计量性能试验

9.4.1 试验目的

检查仪器计量性能是否符合6的要求。

9.4.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.4.3 试验设备

9.4.3.1秒表：分度值≤0.01 s。

9.4.3.2注射器：10 (L。

9.4.3.3空盒气压表：测量范围800 hPa～1060 hPa。测量不确定度≤2.0 hPa。

9.4.3.4流量计：测量不确定度≤1%

9.4.3.5铂电阻温度计：准确度≤0.3℃

9.4.3.6数字多用表：电压测量不确定度5(V，电阻测量不确定度≤0.04M(，或色谱仪检定专用测量仪。

9.4.3.7标准物质

9.4.3.7.1苯-甲苯溶液：Urel=3% k=2

9.4.3.7.2正十六烷-异辛烷溶液：Urel=3% k=2

9.4.3.7.3甲基对硫磷-无水乙醇溶液：Urel＝3%  k=2

9.4.3.7.4丙体六六六-异辛烷溶液：Urel＝3%   k=2

9.4.3.7.5偶氮苯-马拉硫磷-异辛烷溶液：Urel＝3%   k=2

9.4.3.7.6氮（氦、氢）中甲烷标准气体：Urel=1% k=2

注：应使用有证标准物质。

9.4.4 试验程序

9.4.4.1载气流速稳定性试验

选择适当的载气流速，待稳定后，用流量计测量，连续测量6次。

9.4.4.2柱箱温度稳定性试验

把铂电阻温度计连线连接到数字多用表(色谱仪检定专用测量仪)上，然后把温度计的探头固定在柱箱的中部，设定柱箱温度为70℃，加热升温，待温度稳定后，观察10min，每变化一个数记录一次，求出数字多用表最大值与最小值所对应温度差值，其差值与10min内温度测量的算术平均值的比值，即为柱箱温度稳定性。

9.4.4.3程序升温重复性试验

按11.2.2的试验条件和试验方法进行程序升温重复性试验。选定初温50℃，终温200℃。升温速率10℃/min左右。待初温稳定后，开始程序升温，每分钟记录数据一次，直至终温稳定。此实验重复2～3次，求出相应点的最大相对偏差。结果按下式计算。

相对偏差＝                     （1）

式中；——相应点的最大温度(℃)；

——相应点的最小温度(℃)；

——相应点的平均温度(℃)。

9.4.4.5 TCD性能试验

a）基线噪声和基线漂移试验

按附录A的试验条件，选择灵敏档，设定桥流或热丝温度、待基线稳定后，调节输出信号至记录图或显示图的中部，记录基线半小时，测量并计算基线噪声和基线漂移。

b）灵敏度试验（液体标准物质法）

按附录A的试验条件，待基线试验后，用校正的微量注射器，注入（1～2）μL 5mg/mL或50mg/mL的苯—甲苯溶液，连续进样六次，记录苯峰面积。

c）灵敏度试验（气体标准物质法）

按附录A的试验条件，进入1μmoL/moL的CH4/N2，CH4/N2或CH4/He标准气体，连续进校六次，记录甲烷的面积。

d）灵敏度的计算

STCD=                                          (2)

式中：STCD——TCD灵敏度(mV·ml/mg)；

A——苯峰或甲烷峰面积算术平均值(mV·min)；

W——苯或甲烷的进样量(mg)；

FC——校正后的载气流速(ml/min)。

载气流速的校正见附录B。

用记录器记录峰面积时，苯峰或甲烷峰的半峰宽不小于5mm，峰高不低于记录器满量程的60%，(2)式中的峰面积A按(3) 式计算。

A＝1.065C1C2A0K                                       (3)

式中：A——苯峰或甲烷峰面积

C1——记录器灵敏度

C2——记录器纸速的倒数

A0——实测峰面积的算术平均值

K——衰减倍数。

9.4.4.6 FID性能试验

a）基线噪声和基线漂移试验

按附录A的试验条件，选择较灵敏档，点火并待基线稳定后，调节输出信号至记录图或显示图中部，记录半小时，测量并计算基线噪声和基线漂移。

b）检测限试验（液体标准物质法）

按附录A的试验条件，使仪器处于最佳运行状态，待基线稳定后，用微量注射器注入（1～2）μL，浓度为100ng/μL或1,000ng/μL的正十六烷－异辛烷溶液，连续进样六次，记录正十六烷峰面积。

c）检测限试验（气体标准物质法）

按附录A的试验条件，进入100μmol/mol的CH4/N2标准气体，连续进样６次，记录甲烷峰面积。

d）检测限的计算

DFID=                                    (4)

式中：DFID——FID检测限(g/s)；

N——基线噪声(A)

W——正十六烷或甲烷的进样量(g)；

A——正十六烷或甲烷峰面积的算术平均值(A·s)。

9.4.4.7 FPD性能试验

a） 基线噪声和基线漂移试验

按附录A的试验条件，测量方法与11.2.6中a相同。

b） 检测限试验

按附录A的试验条件，使仪器处于最佳运行状态，待基线稳定后，用微量注射器注入浓度为10ng/μL 的甲基对硫磷-无水乙醇溶液，进样1μL～2μL，连续进样六次，记录硫或磷的峰面积。

c） 检测限的计算

硫：                  DFPD=                            (5)

磷：                  DFPD=                                (6)

式中：DFPD——FPD对硫磷或磷的检测限(g/s)；

N——基线噪声(mV)

A——磷峰面积的算术平均值(mV·s)

W——甲基对硫磷的进样量(g)

h——硫的峰高(mV)

W1/4——硫的峰高1/4处的峰宽(s)；

ns===0.122

np===0.118

9.4.4.8 ECD性能试验

a）基线噪声和基线漂移试验

按附录A的试验条件，选择较灵敏档，调节输出信号至记录图或显示图的中部，待基线稳定后，记录半小时。测量并计算基线噪声和基线漂移。

b) 检测限试验

按附录A的试验条件，使仪器处于最佳工作状态，待基线稳定后，用微量注射注射器注入浓度为0.1ng/μL 的丙体六六六-异辛烷溶液。进样（1～2）μL，连续进样6次，记录丙体六六六峰面积。

c）检测限的计算

DECD＝                               （7）

式中：DECD——ECD检测限(g/ml)；

N——基线噪声(mV)：

W——丙体六六六的进样量(g)：

A——丙体六六六峰面积的算术平均值(mV·min)

FC——校正后的载气流速(ml/min)

9.4.4.9 NPD性能试验

a）基线噪声和基线漂移试验

按附录A的试验条件，选择量程灵敏档和适当的衰减，待基线稳定后，记录基线半小时，测量计算基线噪声和基线漂移。

b）检测限试验

按附录A的试验条件，选择量程灵敏档和适当的衰减，用微量注射器注入（1～2）μL浓度为10ng/μL的偶氮苯-10ng/μL马拉硫磷-异辛烷混合溶液，连续进样6次，计算偶氮苯(或马拉硫磷)磷面积的算术平均值。

c） 检测限的计算

氮              DNPD=                                       (8)

式中：W——注入的样品中所含偶氮苯的含量(g)；

A——偶氮苯峰面积的算术平均值；

nN＝×氮的原子量＝＝0.154

磷            DNPD=                                         (9)

式中:  W——注入的样品中所含马拉硫磷的含量(g)；

A——马拉硫磷峰面积的算术平均值；

nP＝×磷的原子量＝＝0.0938

9.4.4.10定量重复性试验

定量重复性以溶质峰面积测量的相对标准偏差RSD表示，依下式计算：

RSD＝××100％

式中：RSD——相对标准偏差(%)；

n——测量次数；

——第i次测量的峰面积；

——n次进样的峰面积算术平均值；

——进样序号。

9.4.5 合格判据

其结果符合6.8的要求为合格。

9.5电源电压影响试验

9.5.1试验目的

检验电源电压影响下，仪器的定量重复性是否符合6.8的要求。

9.5.2试验条件

试验条件同9.1.2。

9.5.3试验设备

a)试验设备同9.3.3.3。

b)交流电压表：0V～250V，1.5级。

c)调压变压器：调压范围0V～250V，功率大于仪器额定功率的20%。

9.5.4试验程序

a)调整调压变压器使其输出电压为220V，然后将仪器电源连接到调压电源上，仪器开机稳定后，设定仪器最佳工作条件。

b)调整调压变压器使其输出电压为198V，在此过程中用万用表监测电源输出电压，让仪器在此电压下工作20min后，进行定量重复性试验。

c)调整调压变压器使其输出电压为242V，在此过程中用万用表监测电源输出电压，让仪器在此电压下工作20min后，进行定量重复性试验。

d)试验完成后调整调压变压器使仪器工作为220V,关机。

9.5.5合格判据

其结果符合6.8的要求为合格。

9.6 工作温度试验

9.6.1试验目的

检验仪器在工作温度时定量重复性是否符合6.8的要求。

9.6.2试验条件

温度分别为5℃和35℃，其余试验条件同9.1.2。

9.6.3试验设备

a)试验设备同9.3.3.7。

b)温度试验箱：温度恒定在5℃时，其允许误差不超过(2℃；温度恒定在35℃时，绝对湿度不应超过20g/m3,试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

9.6.4试验程序

分别测定仪器在5℃和35℃下的定量重复性，方法同9.3.4.10的定量重复性的试验方法。

9.6.5合格判据

其定量重复性结果符合6.8的要求为合格。

9.7 仪器的运输、运输贮存的适应性试验

9.7.1低温贮存试验

9.7.1.1试验目的

检验仪器经过低温贮存试验后其定量重复性是否符合6.8的要求。

9.7.1.2试验条件

温度为-40℃（液晶显示器试验温度为-20℃），其余试验条件同9.1.2。

9.7.1.3试验设备

a)试验设备同9.3.3.7。

b)温度试验箱：温度恒定在-40℃（-20℃）时，其允许误差不超过(2℃；试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

9.7.1.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，放入试验箱内，此时该试验箱内温度和仪器温度一致。

b)将试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率降温至规定值后，保持8h试验持续时间。

c）在试验持续时间到达后，试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率升温至初始时的仪器环境温度，达到温度后，恢复1h～2h,取出仪器。

9.7.2 高温贮存试验

9.7.2.1试验目的

检验仪器经过高温贮存试验后其定量重复性是否符合6.8的要求。

9.7.2.2试验条件

温度为55℃，绝对湿度不应超过20g/m3,其余试验条件同9.1.2。

9.7.2.3试验设备

a)试验设备同9.3.3.7。

b)温度试验箱：温度恒定在55℃时，其允许误差不超过(2℃；试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

9.7.2.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，放入试验箱内，此时该试验箱内温度和仪器温度一致。

b)将试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率升温至规定值后，保持8h试验持续时间。

c）在试验持续时间到达后，试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率降温至初始时的仪器环境温度，达到温度后，恢复1h～2h,取出仪器。

9.7.3 碰撞试验

9.7.3.1试验目的

检验仪器在碰撞试验后其定量重复性是否符合6.8的要求。

9.7.3.2试验条件

a)试验条件同9.1.2。

b)碰撞试验机工作条件

加速度100 m/s2，脉冲持续时间16ms，脉冲重复频率60 次/分，碰撞次数1000 次。

c)当整台仪器由几个包装件组成时，几个包装件分别进行试验。

9.7.3.3试验设备

a)试验设备同9.3.3.7。

b)碰撞试验机：台面应有足够的刚性，基本脉冲波形为近似半正弦波。

9.7.3.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，直接固定在碰撞台上，不能直接安装时，可采用过渡结构的安装方式，过渡结构应用足够的刚性。

b)碰撞的施加：在垂直方向上进行。

9.7.4 跌落试验

9.7.4.1试验目的

检验仪器在跌落试验后其定量重复性是否符合6.8的要求。

9.7.4.2试验条件

a)试验条件同9.1.2。

b)跌落方式和要求按表2要求进行。

9.7.4.3试验设备

a)试验设备同9.3.3.7。

b)试验台面应为平整坚硬的水泥地面和钢板台面。

9.7.4.4试验程序

a)按表2要求根据仪器包装件质量选择跌落方式。

b)自由跌落：按表2规定的高度，包装件底面呈水平状以自由落体方式跌落，跌落次数4次。

c)倾斜跌落：按表2规定的角度和高度，一棱边贴地，底面呈倾斜状后释放跌落，每一棱边各试验一次。

在低温贮存试验、高温贮存试验、碰撞试验、跌落试验后，仪器按9.3.4.10方法进行定量重复性的试验。

9.7.5合格判据

其结果符合6.8的要求为合格。

10．型式评价结果的判定

10.1 系列产品中，有一种规格不合格的，该系列判定为不合格。

10.2 对每一规格的判定，一般分为单项判定和综合判定。

10.3 单项判定要写出每个项目的技术要求、实测数据和是否合格的结论，其中有一台仪器不合格时，此单项结论判定为不合格。

10.4 综合判定要依据单项判定的结论来判定。有一项以上（含一项）主要单项不合格的，综合判定为不合格。

附录A                                                检测器性能试验条件一览表

| 检 测 器 试验条件 | TCD | FID | FPD | ECD | NPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色谱柱 | 液体试验： 填充柱：5％OV-101，80～100目白色硅烷化载体(或其他能分离的固定液和载体)，长1m。 毛细管：0.53mm或0.32mm口径。 气体试验： 60～80目分子筛或高分子小球，填充柱或毛细柱。 |
| 载气种类 | N2、H2、He | N2、H2、He | N2、He | N2、H2、He | N2、He |
| 载气流速(mL/min) | 30～60 | 50左右 | 50左右 | 30～60 | 50左右 |
| 燃气 | —— | H2，流速选适当值 | H2，流速选适当值 | —— | H2，流速按仪器说明书要求选择 |
| 助燃气 | —— | Air，流速选适当值 | Air，流速选适当值 | —— | Air，流速按仪器说明书要求选择 |
| 柱箱温度 | 70℃左右(液体试验) 30℃左右(气体试验) | 160℃左右(液体试验) 50℃左右(气体试验) | 210℃左右 | 210℃左右 | 180℃左右 |
| 气化室温度 | 120℃左右(液体试验) 120℃左右(气体试验) | 230℃左右(液体试验) 120℃左右(气体试验) | 230℃左右 | 230℃左右 | 230℃左右 |
| 检测室温度 | 100℃左右 | 230℃左右(液体试验) 120℃左右(气体试验) | 250℃左右 | 230℃左右 | 230℃左右 |
| 桥(电)流或热丝温度 | 选灵敏值 | —— | —— | ≥1nA （自动调节） | —— |
| 量程 | —— | 选最佳档 | 选最佳档 | 选最佳档 | 选最佳档 |
| 背景 | —— | —— | —— | —— | 适当选择 |
| 注： １．用毛细柱试验应采用不分流进样。载气流速：0.53mm 口径柱为6mL/min～15mL/min，0.32mm口径柱为4mL/min～10mL/min，补充气流速适当选择。 ２．在NPD试验前先老化铷珠，老化方法参考仪器说明书。 ３．载气纯度：对TCD、FID为不低于99.995%，对FPD、ECD、NPD为不低于99.999%，燃气纯度不低于99.99％，助燃气不得含有影响仪器正常工作的灰尘、烃类、水分及腐蚀性物质。 |

附录B

载气流速的校正

检测器出口测得的载气流速流速需按下式校正。

式中：——校正后的载气流速(ml/min)；

——室温下用皂膜流量计测得的检测器出口的载气流速(ml/min)；

——柱温(K)；

——室温(K)；

——室温下水的饱和蒸汽压(MPa)；

—— 大气压强(MPa);

——压力梯度校正因子。

式中：——注入口压强(MPa)。

附录C

原始记录格式

1  观察项目记录

| 大纲中要求的章节号 | 要求 | + | — | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位应采用 | × |  |  |
| 5.2 | 准确度要求应符合5 | × |  |  |
| 5.3 | 标志和标识应符合 | × |  |  |

注：

| + | — |  |  |  |  | +/— | + | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |  |  |  | +/— | — | 不通过 |
|  | × | 不通过 |  |  |  |  |  |  |

2  检测记录

2.1  通用技术检测记录

2.1.1  外观检查

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 08 时 30 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 08 时 35 分

检测记录：

| 仪器编号 | 检查记录 | + | — | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C112640 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：无

环境温度： 18.2 ℃     环境相对湿度： 38 %

评价人员：

2.1.2  绝缘电阻试验

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 08 时 40 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 09 时 20 分

试验条件：

直流电压：500V。

| 仪器编号 | C11264033652CS |
| --- | --- |
| 绝缘电阻/MΩ | >20 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

绝缘电阻试验检测用计量器具及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻测试仪 | CJ2679 | 039 | MPE:±5% |

环境温度： 18.2 ℃     环境相对湿度：  38  %

评价人员：

2.1.3绝缘强度试验

试验条件：

交流电压1.5Kv,50Hz,历时1min

| 仪器编号 | 检查记录 | + | — | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C11264033652CS |  | × |  | —— |

检测过程中的异常情况记录：无

绝缘强度试验检测用计量器具及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐压测试仪 | CJ2671E | 031 | MPE:±5% |

环境温度： 18.2 ℃     环境相对湿度：  38  %

评价人员：

2.2  计量性能检测记录

2.2.1柱箱温度稳定性

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 09 时 30 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 10 时 30 分

| 仪器编号 | C11264033652CS |
| --- | --- |
| 温度示值（℃） | 69.9 | 69.8 | 69.7 | 69.9 | 69.8 |
|  | 69.9 | 69.8 | 69.9 | 69.8 | 69.7 |
| 温度稳定性（%） | 0.29 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

柱箱温度稳定性检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字测温仪 | F-52-2 | 703711300 | U=0.5 ℃ k=2 |
| 电子秒表 | SJ9-2Ⅱ | 056986 | U=0.02 s k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 18.5 ℃     环境相对湿度： 38 %

评价人员：

    - 程序升温重复性

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 10 时 40 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 11 时 40 分

| 仪器编号 | C11264033652CS |
| --- | --- |
| 程序升温重复性（%） | 0.81 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

程序升温重复性检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字测温仪 | F-52-2 | 703711300 | U=0.5 ℃ k=2 |
| 电子秒表 | SJ9-2Ⅱ | 056986 | U=0.02 s k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 18.7 ℃     环境相对湿度： 38 %

评价人员：

    - 基线噪声与基线漂移

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 12 时 30 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 13 时 30 分

| 仪器编号 |  |
| --- | --- |
| 检测器名称 |  |
| 基线噪声（mV） |  |
| 基线漂移（mV/30min） |  |
| 结论（+/—） |  |

检测过程中的异常情况记录：无

噪声与漂移检测条件

| 色谱柱 | 毛细柱 | 柱箱温度（℃） | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽化室温度（℃） | 220 | 检测器温度（℃） | 230 |
| 备注 | —— |

环境温度： 18.8 ℃     环境相对湿度： 37 %

评价人员：

2.2.4  定量重复性

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 13 时 35 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 15 时 35 分

| 仪器编号 | C11264033652CS |
| --- | --- |
| 检测器名称 | FID |
| 峰面积（μV） | 13567 | 13613 | 13671 |
|  | 13591 | 13822 | 13579 |
| 平均值 | 13640.5 |
| RSD(%) | 0.71 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

定量重复性检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正十六烷-异辛烷 | 100ng/μL | 1201 | Urel=3% |
| 微量进样器 | 10μL | PN5190-1484 |  |
| 备注 | —— |

定量重复性检测条件

| 色谱柱 | 毛细柱 | 柱箱温度（℃） | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽化室温度（℃） | 220 | 检测器温度（℃） | 230 |
| 备注 | —— |

环境温度： 19.0 ℃     环境相对湿度： 37 %

评价人员：

2.2.5  检测限

检测的开始时间：2013年 05 月 02 日 15 时 40 分

检测的结束时间：2013年 05 月 02 日 16 时 00 分

| 仪器编号 | C11264033652CS |
| --- | --- |
| 检测器名称 | FID |
| 峰面积（μV） | 13567 | 13613 | 13671 |
|  | 13591 | 13822 | 13579 |
| 平均值 | 13640.5 |
| RSD(%) | 0.71 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

检测限检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正十六烷-异辛烷 | 100ng/μL | 1201 | 3% k=2 |
| 微量进样器 | 10μL | PN5190-1484 | Urel=4% k |
| 备注 |  |

检测限检测条件

| 色谱柱 | 毛细柱 | 柱箱温度（℃） | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽化室温度（℃） | 220 | 检测器温度（℃） | 230 |
| 备注 | —— |

环境温度： 19.0 ℃     环境相对湿度： 37 %

评价人员：

2.2.6  电源电压影响

检测的开始时间：2013年 05 月 03 日 08 时 30 分

检测的结束时间：2013年 05 月 03 日 09 时 30 分

| 仪器编号 | C11264033652CS |
| --- | --- |
| 检测器名称 | FID |
| 峰面积（μV） | 13567 | 13613 | 13671 |
|  | 13591 | 13822 | 13579 |
| 平均值 | 13640.5 |
| RSD(%) | 0.71 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

电源电压影响检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流电源 | ACF-2KB | 8802048 | Urel=0.5% k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 19.0 ℃     环境相对湿度： 37 %

评价人员：

2.2.7  低温（5℃）工作条件下试验

检测的开始时间：2013年 05 月 03 日 09 时 30 分

检测的结束时间：2013年 05 月 03 日 12 时 30 分

| 仪器编号 | C11264033652CS |
| --- | --- |
| 检测器名称 | FID |
| 峰面积（μV） | 13567 | 13613 | 13671 |
|  | 13591 | 13822 | 13579 |
| 平均值 | 13640.5 |
| RSD(%) | 0.71 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

低温（5℃）工作条件下试验检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒温恒湿室 | SEWTH-Z-120U | 7020060086 |  |
| 正十六烷-异辛烷 | 100ng/μL | 1201 | Urel=3% k=2 |
| 微量进样器 | 10μL | PN5190-1484 | Urel=4% k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 18.7 ℃     环境相对湿度： 39 %

评价人员：

2.2.8  高温（35℃）工作条件下试验

检测的开始时间：2013年 05 月 03 日 13 时 00 分

检测的结束时间：2013年 05 月 03 日 16 时 30 分

| 仪器编号 | C11264033652CS |
| --- | --- |
| 检测器名称 | FID |
| 峰面积（μV） | 13567 | 13613 | 13671 |
|  | 13591 | 13822 | 13579 |
| 平均值 | 13640.5 |
| RSD(%) | 0.71 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

高温（35℃）工作条件下试验检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒温恒湿室 | SEWTH-Z-120U | 7020060086 | 温度MPE：±2℃ |
| 正十六烷-异辛烷 | 100ng/μL | 1201 | Urel=3% k=2 |
| 微量进样器 | 10μL | PN5190-1484 | Urel=4% k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 19.5 ℃     环境相对湿度： 42 %

评价人员：

2.2.9 仪器的运输、运输贮存适应性试验

检测的开始时间：2013年 05 月 04 日 08 时 30 分

检测的结束时间：2013年 05 月 06 日 09 时 30 分

试验条件：

| 仪器编号 | C11264033652CS |
| --- | --- |
| 检测器名称 | FID |
| 峰面积（μV） | 13567 | 13613 | 13671 |
|  | 13591 | 13822 | 13579 |
| 平均值 | 13640.5 |
| RSD(%) | 0.71 |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：无

仪器的运输、运输贮存适应性试验检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒温恒湿室 | SEWTH-Z-120U | 7020060086 | 温度MPE：±2℃ |
| 正十六烷-异辛烷 | 100ng/μL | 1201 | Urel=3% k=2 |
| 微量进样器 | 10μL | PN5190-1484 | Urel=4% k=2 |
| 备注 | —— |

环境温度： 21.0 ℃     环境相对湿度： 42 %

评价人员：