色散型红外分光光度计

型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of

Dispersive Infrared Spectrophotometers

吉林省计量科学研究院

2013年5月10日

本大纲主要起草人：

周振宇

安卫东

参加起草人：

温淑红

目   录

1 范围	1

2引用文件	1

3 概述	1

4申请单位应提交的技术资料和试验仪器	2

5法制管理要求	2

6计量要求	2

7通用技术要求	4

8型式评价项目	5

9试验项目的试验方法和条件	6

10型式评价结果的判定	14

附录 原始记录格式	16

色散型红外分光光度计型式评价大纲

1．范围

本大纲适用于色散型红外分光光度计的型式评价工作。

2．引用文件

JJG681-1990  色散型红外分光光度计

GB/T 11606-2007  分析仪器环境试验方法

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用本大纲。然而，鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本大纲。

3．概述

色散型红外分光光度计是根据物质在红外光区的吸收光谱特性和Lambert—Beer定律对物质进行定性与定量分析的仪器。

仪器按测光方式的不同可以分为光学零位平衡式与比例记录式两类。

光学零位平衡式仪器是把调制光信号（I0-I）检测放大后，用以驱动参比光路上的光学衰减器，使两束光的能量达到零位平衡。同时记录仪与光学衰减器同步运动以记录样品的透射比。

比例记录式仪器是把调制信号（I→零→I0→零）检测与放大后分离，通过测量两个电信号的比例的透射比。

仪器按波数范围的不同可以分为A、B、C三类，见表1

表 1

| 类 别 | 波 数 范 围/cm-1 |
| --- | --- |
| A | 4000～650 |
| B | 4000～400 |
| C | 4000～200 |

4．申请单位应提交的技术资料和试验仪器

4.1技术资料

4.1.1 样机照片及样机铭牌照片。

4.1.2 产品标准。

4.1.3 总装图、电路图和主要零部件图。

4.1.4 产品使用说明书。

4.1.5 制造单位或技术机构所做的试验报告。

4.2 试验样机

申请单位可以按单一产品提出申请，也可以按系列产品提出申请。凡按单一产品申请的，一般情况下应提供1台～2台仪器；按系列产品申请的，每个系列产品中抽取三分之一有代表性的规格产品；每种规格提供试验仪器的数量，按申请单一产品的原则执行。

5．法制管理要求

5.1 计量单位要求

仪器应采用法定计量单位

5.2 准确度要求

仪器的计量性能必须符合国家计量检定规程JJG681-1990的规定。

5.3 关于计量法制标志和计量器具标识的要求

5.3.1计量法制标志

5.3.1.1 制造计量器具许可证标志和编号（试验样机可留有相应位置，只对国产仪器）；

5.3.1.2 仪器型式批准标志和编号（本项为非强制性规定，试验样机可留有相应位置）；

5.3.2 计量器具标识

仪器名称、生产厂名、规格（型号）、制造日期、出厂编号、主要技术指标。

6．计量要求

6.1波数示值误差与波数重复性应符合表2的要求。

表 2

| 项目 | 波数范围/cm-1 | 要求/cm-1 |
| --- | --- | --- |
| 波数示值误差 | 4000～2000 | ±8 |
|  | 2000以下 | ±4 |
| 波数重复性 | 4000～2000 | ≤8 |
|  | 2000以下 | ≤4 |

6.2透射比示值误差与透射比重复性应符合表3的要求。

表 3

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
|  | 光学零位平衡式 | 比例记录式 |
| 透射比示值误差 | ±1.0%（15%～95%） ±1.5%（其余） | ±0.5% |
| 透射比重复性 | ≤1.0% | ≤0.5% |

6.3  杂散光应符合表4的要求。

表 4

| 波数范围（cm-1） | 要 求 |
| --- | --- |
|  | A类 | B类 | C类 |
| 4000～680 | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| 680～650 | ≤2% | ≤1% | ≤1% |
| 650～400 | — | ≤2% | ≤1% |
| 400～300 | — | — | ≤2% |
| 300～200 | — | — | ≤3% |

6.4  分辨率应符合表5的要求。分辨深度≥1%。

表 5

| 类 别 | 要 求 |
| --- | --- |
|  | ～3000 cm-1处分辨吸收带 | ～1000 cm-1处分辨吸收带 |
| A | 3027 cm-1与3000 cm-1 | 951.8 cm-1与948.2 cm-1 |
| B和C | 3103 cm-1与3082 cm-1 |  |

6.5  100%线的平直度:≤4%。

6.6  噪声≤1%。

注：1、对于制造单位申请的但本大纲未涉及的项目，可参照制造单位提供的方法和要求进行试验和评价；

2、制造单位申请评价项目的技术指标高于本大纲要求时，须按制造单位申请的技术指标进行评价。

7. 通用技术要求

7.1外观及常规检查

仪器的各紧固件均应紧固良好，各调节旋钮、开关均能正常工作。

仪器不应有挡光现象。仪器的所有刻线与刻字应清晰、均匀，不应有妨碍读数的锈蚀及划痕。

7.2 绝缘电阻

绝缘电阻应不小于20MΩ。

7.3 电源电压影响试验

其中电压（220(22）V，持续时间15min，仪器的波数示值误差与波数重复性应符合6.1的要求。

7.4 工作温度试验

在10℃、35℃工作条件下，仪器的波数示值误差与波数重复性应符合6.1的要求。

7.5 仪器的运输、运输贮存的适应性试验

7.5.1低温贮存试验

规定温度-40℃，持续时间8h。试验后，在正常环境中恢复24h，仪器的波数示值误差与波数重复性应符合6.1的要求。

7.5.2 高温贮存试验

规定温度55℃，持续时间8h。试验后，在正常环境中恢复24h，仪器的波数示值误差与波数重复性应符合6.1的要求。

7.5.3 碰撞试验

加速度100 m/s2，脉冲持续时间16ms，脉冲重复频率60 次/分，碰撞次数1000 次。试验后，仪器的波数示值误差与波数重复性应符合6.1的要求，仪器的接插件和零部件应无松动和脱落。

7.5.4 跌落试验

根据表2规定按仪器包装件的总质量确定跌落方式和要求。

表2 跌落方式和要求

| 包装件质量/kg | 跌落方式 | 跌落高度、角度 | 跌落次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 自由跌落 | 100mm | 4次 |
| ＞100 ＜200 | 倾斜跌落 | 底面棱边长度＜500mm时，倾角为30゜ | 4次 |
|  |  | 底面棱边长度≥500mm时，底面离地面高度距离为250mm. |  |

试验后，仪器的波数示值误差与波数重复性应符合6.1的要求，仪器的接插件和零部件应无松动和脱落。

8．型式评价项目

型式评价的项目见表7。

表7仪器型式评价项目一览表

| 序号 | 评价项目 | 项目类别 | 重要性分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、法制管理要求 |
| 1 | 计量单位要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 2 | 准确度要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 3 | 计量法制标志要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 4 | 计量器具标识要求 | 观察项目 | 主要单项 |
| 二、仪器计量要求 |
| 5 | 波数示值误差 | 试验项目 | 主要单项 |
| 6 | 波数重复性 | 试验项目 | 主要单项 |
| 7 | 透射比示值误差 | 试验项目 | 主要单项 |
| 8 | 透射比重复性 | 试验项目 | 主要单项 |
| 9 | 杂散光 | 试验项目 | 主要单项 |
| 10 | 分辨率 | 试验项目 | 主要单项 |
| 11 | 100%线的平直度 | 试验项目 | 主要单项 |
| 12 | 噪声 | 试验项目 | 主要单项 |
| 三、通用技术要求 |
| 13 | 外观及常规检查 | 试验项目 | 主要单项 |
| 14 | 绝缘电阻 | 试验项目 | 主要单项 |
| 15 | 电源电压影响试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 16 | 工作温度试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 17 | 低温贮存试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 18 | 高温贮存试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 19 | 碰撞试验 | 试验项目 | 主要单项 |
| 20 | 跌落试验 | 试验项目 | 主要单项 |

9．试验项目的试验方法和条件

9.1 外观及常规检查

9.1.1 试验目的

检查仪器外观及各个功能是否符合7.1的要求。

9.1.2 试验条件

环境温度：（15～30）℃。

相对湿度：≤65%

电源：电压（220±22）V， 频率（50±1）Hz，并具有良好的接地。

仪器应置于平稳的工作台上，安放处无强振动源，无强光直射。室内应清洁，无腐蚀性气体，无强电磁场干扰。

9.1.3 试验程序

用手动、目察法检查。

9.1.4 合格判据

其结果符合7.1的要求为合格。

9.2 绝缘电阻

9.2.1 试验目的

检查仪器绝缘电阻是否符合7.2的要求。

9.2.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.2.3 试验程序

仪器不接入供电电源，电源开关置于接通位置，将绝缘电阻表的接线端分别接在仪器的交流输入端及机壳上，施加500V直流试验电压，稳定后读取绝缘电阻表的示值。

9.2.4 合格判据

其结果符合7.2的要求为合格。

9.3 仪器的波数示值误差与波数重复性试验

9.3.1 试验目的

检查仪器的波数示值误差与波数重复性是否符合6.1的要求。

9.3.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.3.3 试验设备

聚苯乙烯标准片（厚度0.03mm），其吸收带的波数值见表8。

表 8

| 序号 | 波数/cm-1 | 序号 | 波数/cm-1 | 序号 | 波数/cm-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3027.1 | 4 | 1801.6 | 7 | 1154.3 |
| 2 | 2850.7 | 5 | 1601.4 | 8 | 1028.0 |
| 3 | 1944.0 | 6 | 1583.1 | 9 | 906.7 |

9.3.4 试验程序

以聚苯乙烯的吸收带作参考波数（见表8）。在仪器的起始波数处分别校准仪器的透射比0%与100%。调整走纸旋钮与波数度盘的位置，使记录笔精确地置于仪器的起始波数处。将聚苯乙烯的标准片插入样品架中，以常用的扫描速度从高波数向低波数进行全波段扫描。操作波数机械返回按钮，在同一张记录纸上重复扫描3次（具有打印装置的仪器以打印的数据为准，重复测量3次）。读取表8所对应的各吸收带的波数值。

按下式计算波数示值误差（）

式中：      波数测量值；

参考波数的数值；

测量次数。

按下式计算波数重复性（）：

式中：      波数测量值的最大值；

波数测量值的最小值。

9.3.5 合格判据

其结果符合6.1的要求为合格。

9.4 仪器的透射比示值误差与透射比重复性试验

9.4.1 试验目的

检查仪器的透射比示值误差与透射比重复性是否符合6.2的要求。

9.4.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.4.3试验设备

旋转式标准扇形板，其透射比范围及透射比示值误差应符合表9的要求。

表 9

| 序 号 | 标准透射比/% | 实际透射比/% | 实际透射比示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 9～11 | ±0.1 |
| 2 | 50 | 49～51 | ±0.1 |

9.4.4 试验程序

9.4.4.1  在波数1000 cm-1处分别精确地校准仪器的透射比0%与100%，分别用10%与50%标准扇形板定波数测量仪器的透射比，重复测量3次。

不能定波数扫描的仪器，可在（1100～900）cm-1波段内扫描，量取透射比的平均值作为扇形板的测量值。重复测量3次。

按下式计算透射比示值误差（）

式中：      透射比测量值；

透射比实际值；

测量次数。

注：具有纵坐标扩展的仪器应使用标尺扩展。

9.4.4.2  在仪器的起始波数处，分别校准仪器的透射比0%与100%，以适当的扫描速度对聚苯乙烯标准片进行全波段扫描，重复测量3次（有打印装置的仪器以打印的数据为准）。读取表9所列的各吸收带的透射比值。

按下式计算透射比重复性（）：

式中：      透射比测量值的最大值；

透射比测量值的最小值。

9.4.5 合格判据

其结果符合6.2的要求为合格。

9.5 仪器的杂散光试验

9.5.1 试验目的

检查仪器的杂散光是否符合6.3的要求。

9.5.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.5.3试验设备

测量杂散光用的滤光片，其技术条件见表10。

表 10

| 滤光片材料 | 规格/mm | 波数范围/cm-1 |
| --- | --- | --- |
| 熔石英 | 30×20×2 | 2050～1200 |
| 氟化锂 | 30×20×6 | 1140～800 |
| 氟化钙 | 30×20×6 | 760～450 |
| 氟化钠 | 30×20×6 | 410～250 |
| 溴化钾 | 30×20×6 | 240～200 |

9.5.4 试验程序

在仪器的起始波数处，分别精确地校准仪器的透射比0%与100%，根据仪器的波数范围在表10中选择合适的滤光片。分别在其所对应的波段内扫描，所得出的透射比即为该波段的杂散光。

9.5.5 合格判据

其结果符合6.3的要求为合格。

9.6 仪器的分辨率试验

9.6.1 试验目的

检查仪器的分辨率是否符合6.4的要求。

9.6.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.6.3试验设备

干燥的氨气。

9.6.4 试验程序

9.6.4.1  在气体试样池中充入适量的氨气，氨气的浓度以951.8 cm-1吸收带的透射比约50%为宜。分别校准仪器的透射比0%与100%。将气体试样池插入样品架中，以慢扫描速度扫描氨气在（1100～900） cm-1波段的谱图要求能够分辨氨气的951.8 cm-1与948.2cm-1吸收带，其分辨深度≥1%。

9.6.4.2  观测9.4.4.2款所做的聚苯乙烯谱图（3200～2800） cm-1波段：A类仪器应能分辨其6条吸收带，其中3027 cm-1与3000 cm-1吸收带的分辨深度≥1%；B类与C类仪器应能分辨其7条吸收带，其中3103 cm-1与3082 cm-1吸收带的分辨深度≥1%；

9.6.5 合格判据

其结果符合6.4的要求为合格。

9.7 仪器的100%线的平直度试验

9.7.1 试验目的

检查仪器的100%线的平直度是否符合6.5的要求。

9.7.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.7.3试验设备

气体试样池。

9.7.4 试验程序

打开样品光束与参比光束的光门，调节100%控制旋钮，使记录笔置于透射比95%处，以快速扫描速度扫描全波段。

9.7.5 合格判据

其结果符合6.5的要求为合格。

9.8 仪器的噪声试验

9.8.1 试验目的

检查仪器的噪声是否符合6.6的要求。

9.8.2 试验条件

试验条件同9.1.2。

9.8.3试验设备

气体试样池。

9.8.4 试验程序

打开样品光束与参比光束的光门，调节100%控制旋钮，使记录笔置于透射比95%处。在1000 cm-1处定波数扫描5min。

不能定波数扫描的仪器，可在其100%线上观测噪声（水和二氧化碳的吸收区噪声除外）。

9.8.5 合格判据

其结果符合6.6的要求为合格。

9.9电源电压影响试验

9.9.1试验目的

检验电源电压影响下仪器的波数示值误差与波数重复性是否符合6.1的要求。

9.9.2试验条件

试验条件同9.1.2。

9.9.3试验设备

a)试验设备同9.3.3。

b)交流电压表：0V～250V，1.5级。

c)调压变压器：调压范围0V～250V，功率大于仪器额定功率的20%。

9.9.4试验程序

a)调整调压变压器使其输出电压为220V，然后将仪器电源连接到调压电源上，仪器开机稳定后，设定仪器最佳工作条件。

b)调整调压变压器使其输出电压为198V，在此过程中用万用表监测电源输出电压，让仪器在此电压下工作20min后，按9.4.4.7和9.4.4.10方法进行线性误差的试验。

c)调整调压变压器使其输出电压为242V，在此过程中用万用表监测电源输出电压，让仪器在此电压下工作20min后，按9.4.4.7和9.4.4.10方法进行线性误差的试验。

d)试验完成后调整调压变压器使仪器工作为220V,关机。

9.9.5合格判据

其结果符合6.1的要求为合格。

9.10 工作温度试验

9.10.1试验目的

检验仪器在工作温度时，其波数示值误差与波数重复性是否符合6.1的要求。

9.10.2试验条件

温度分别为10℃和35℃，其余试验条件同9.1.2。

9.10.3试验设备

a)试验设备同9.3.3。

b)温度试验箱：温度恒定在10℃时，其允许误差不超过(2℃；温度恒定在35℃时，绝对湿度不应超过20g/m3,试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

9.10.4试验程序

分别测定仪器在10℃和35℃下的波数示值误差与波数重复性，方法同9.3的波数正确度与波数重复性的试验方法。

9.10.5合格判据

其结果符合6.1的要求为合格。

9.11 仪器的运输、运输贮存的适应性试验

9.11.1低温贮存试验

9.10.1.1试验目的

检验仪器经过低温贮存试验后其波数示值误差与波数重复性是否符合6.1的要求。

9.11.1.2试验条件

温度为-40℃（液晶显示器试验温度为-20℃），其余试验条件同9.1.2。

9.11.1.3试验设备

a)试验设备同9.3.3。

b)温度试验箱：温度恒定在-40℃（-20℃）时，其允许误差不超过(2℃；试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

9.11.1.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，放入试验箱内，此时该试验箱内温度和仪器温度一致。

b)将试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率降温至规定值后，保持8h试验持续时间。

c）在试验持续时间到达后，试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率升温至初始时的仪器环境温度，达到温度后，恢复1h～2h,取出仪器。

9.11.2 高温贮存试验

9.11.2.1试验目的

检验仪器经过高温贮存试验后其波数示值误差与波数重复性是否符合6.1的要求。

9.11.2.2试验条件

温度为55℃，绝对湿度不应超过20g/m3,其余试验条件同9.1.2。

9.11.2.3试验设备

a)试验设备同9.3.3。

b)温度试验箱：温度恒定在55℃时，其允许误差不超过(2℃；试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

9.11.2.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，放入试验箱内，此时该试验箱内温度和仪器温度一致。

b)将试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率升温至规定值后，保持8h试验持续时间。

c）在试验持续时间到达后，试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率降温至初始时的仪器环境温度，达到温度后，恢复1h～2h,取出仪器。

9.11.3 碰撞试验

9.11.3.1试验目的

检验仪器在碰撞试验后其波数示值误差与波数重复性是否符合6.1的要求。

9.11.3.2试验条件

a)试验条件同9.1.2。

b)碰撞试验机工作条件

加速度100 m/s2，脉冲持续时间16ms，脉冲重复频率60 次/分，碰撞次数1000 次。

c)当整台仪器由几个包装件组成时，几个包装件分别进行试验。

9.11.3.3试验设备

a)试验设备同9.3.3。

b)碰撞试验机：台面应有足够的刚性，基本脉冲波形为近似半正弦波。

9.11.3.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，直接固定在碰撞台上，不能直接安装时，可采用过渡结构的安装方式，过渡结构应用足够的刚性。

b)碰撞的施加：在垂直方向上进行。

9.11.4 跌落试验

9.10.4.1试验目的

检验仪器在跌落试验后其波数示值误差与波数重复性是否符合6.1的要求。

9.11.4.2试验条件

a)试验条件同9.1.2。

b)跌落方式和要求按表2要求进行。

9.11.4.3试验设备

a)试验设备同9.3.3。

b)试验台面应为平整坚硬的水泥地面和钢板台面。

9.11.4.4试验程序

a)按表2要求根据仪器包装件质量选择跌落方式。

b)自由跌落：按表2规定的高度，包装件底面呈水平状以自由落体方式跌落，跌落次数4次。

c)倾斜跌落：按表2规定的角度和高度，一棱边贴地，底面呈倾斜状后释放跌落，每一棱边各试验一次。

在低温贮存试验、高温贮存试验、碰撞试验、跌落试验后，仪器按9.3方法进行波数示值误差与波数重复性的试验。

9.11.5合格判据

其结果符合6.1的要求为合格。

10．型式评价结果的判定

10.1 系列产品中，有一种规格不合格的，该系列判定为不合格。

10.2 对每一规格的判定，一般分为单项判定和综合判定。

10.3 单项判定要写出每个项目的技术要求、实测数据和是否合格的结论，其中有一台仪器不合格时，此单项结论判定为不合格。

10.4 综合判定要依据单项判定的结论来判定。有一项以上（含一项）主要单项不合格的，综合判定为不合格。

附录

原始记录格式

1  观察项目记录

| 大纲中要求的章节号 | 要求 | + | — | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

| + | — |  |  |  |  | +/— | + | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |  |  |  | +/— | — | 不通过 |
|  | × | 不通过 |  |  |  |  |  |  |

2  检测记录

2.1  通用技术检测记录

2.1.1  外观检查

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

检测记录：

| 仪器编号 | 检查记录 | + | — | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

2.1.2  绝缘电阻试验

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

试验条件：

| 仪器编号 |  |
| --- | --- |
| 绝缘电阻/MΩ |  |
| 绝缘强度 |  |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：

绝缘电阻和绝缘强度检测用计量器具及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

2.2  计量性能检测记录

2.2.1  波数正确度和波数重复性：

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

| 标称值（cm-1） | 测 量 值 | 平均值 | 准确度（cm-1） | 重复性（cm-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论（+/—） |  |

检测过程中的异常情况记录：

波数正确度与波数重复性检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

    - 透射比正确度

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

| 标称值(%) | 测得值(%) | 实际值(%) | 准确度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 结论（+/—） |  |

检测过程中的异常情况记录：

透射比正确度检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

2.2.3  透射比重复性

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

| 标称值（cm-1） | 透射比测量值(%) | 重复性（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 结论（+/—） |  |

检测过程中的异常情况记录：

透射比重复性检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

2.2.4  杂散辐射

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

| 波 数 范 围(cm-1) | 杂 光 (%) |
| --- | --- |
| 结论（+/—） |  |

检测过程中的异常情况记录：

杂散辐射检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

2.2.5  分辨率

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

| 波数范围 | 测量值 |
| --- | --- |
| 结论（+/—） |  |

检测过程中的异常情况记录：

分辨率检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

2.2.6  100%直线平直度

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

| 波数范围cm-1 | 仪器基线直线性% |
| --- | --- |
| 结论（+/—） |  |

检测过程中的异常情况记录：

100%直线平直度检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

2.2.7 噪声

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

| 波 数 范 围(cm-1) | 杂 光 (%) |
| --- | --- |
| 结论（+/—） |  |

检测过程中的异常情况记录：

杂散光检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

2.2.8电源电压影响

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

| 电源电压/V |  |  |
| --- | --- | --- |
| 透射比/% |  |  |
| 透射比示值变化/% |  |  |
| 结论（+/—） | + |

检测过程中的异常情况记录：

电源电压影响检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

2.2.9  低温（5℃）工作条件下试验

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

| 标称值（cm-1） | 测 量 值 | 平均值 | 准确度（cm-1） | 重复性（cm-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：

低温（5℃）工作条件下试验检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

2.2.10  高温（35℃）工作条件下试验

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

| 标称值（cm-1） | 测 量 值 | 平均值 | 准确度（cm-1） | 重复性（cm-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论（+/—） |  |

检测过程中的异常情况记录：

高温（35℃）工作条件下试验检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：

2.2.11运输、运输贮存的适应性试验

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

试验条件：

| 标称值（cm-1） | 测 量 值 | 平均值 | 准确度（cm-1） | 重复性（cm-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论（+/—） |  |

检测过程中的异常情况记录：

运输、运输贮存的适应性试验检测用计量器具、标准物质及试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |

环境温度：       ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：