因电子招标文件格式固化的原因，以下附件以招标公告上传的附件为准，制作投标文件时按附件要求制作、盖章，附在投标文件内

投标文件制作附件1：

### 商务条件响应表

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 6 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上质检部门出具的检测报告 |  |  |
| ★7 | 同意接受本项目报价要求，报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目的质保期要求：调试验收合格后，设备原厂质保（主机+配件，原厂保修，含人为损坏，人工配件费用包含在本次报价）不少于1年 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的保修期要求：质保期满后，中标人提供不少于2年原厂保修（主机+配件，原厂保修，人工配件费用包含在本次报价） |  |  |
| 10 | 同意接受本项目交货及验收地点 |  |  |
| 11 | 同意接受本项目交货期或相关进度安排要求 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目的安装验收要求及验收标准 |  |  |
| 13 | 同意接受本项目的付款方式 |  |  |
| 14 | 同意接受本项目的其它商务要求 |  |  |
| 15 | 同意采购人以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 16 | 其它商务条款偏离说明： |

说明：

- 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视

- 为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

- “★”号条款（如有）为不可负偏离(劣于)的实质性条款，若为负偏离，则投标无效。

- “▲”号条款（如有）为重要商务要求，作为重要评审指标，不作为符合性审查条款。

- 投标人应认真填写本响应表，若评标委员会在评审期间，发现有虚假填写本响应表或未填写的，则将对应项判定为负偏离。

- 本表“主要商务条款”的内容除按采购代理机构依法发出的修改通知（如有）进行修改外，不得擅自修改。

投标人名称：                        （加盖投标人公章）

法定代表人或授权代表：             （亲笔签字或签章）

日 期 ：2022年   月   日

### 投标文件制作附件2：

### 技术和服务要求响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标/响应实际参数 | 无/正/负偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高内涵细胞成像微孔板检测仪参数 |
| 1.1 | 系统应用： |  |
| 1.1.1 | 系统同时兼容≥6块以上带盖或不带盖的6、12、24、48、96、384、1536等孔板或细胞培养皿（至少含有60mm和35mm）或T25等培养瓶进行全自动细胞培养，动态活细胞观察，全自动高通量成像检测及高通量数据分析，并具有全自动划痕功能及自动划痕数据分析。 |  |  |  |
| 1.1.2 | 系统可开展细胞增殖、细胞毒性、细胞迁移、细胞损伤修复、细胞周期、细胞计数、转染效率、核转位、细胞亚群分析、病理免疫荧光分析、共定位分析、自噬信号通路筛选、细胞自噬、细胞凋亡、线粒体膜电位等实验。 |  |  |  |
| 1.1.3 | 系统可全自动化，高通量开展培养基配方成分筛选实验，进行原料测试实验，并对实验结果进行自动化分析。 |  |  |  |
| 1.1.4 | 系统可满足干细胞研究、药物作用评价、类器官培养药评、细胞生长检测、神经研究、肿瘤研究、T细胞免疫杀伤、信号通路研究、基因毒性、离子通道，细胞焦亡，微管形成等实验，进行全自动整张玻片扫描成像，微孔板整孔及整板成像，多通道叠加，序列图成像，Z-stack成像等操作。 |  |  |  |
| 1.1.5 | 系统可开展高通量模式生物动态观察实验，如斑马鱼毒理实验，斑马鱼尾部损伤修复实验等。 |  |  |  |
| 2 | 技术参数： |  |
| 2.1 | 主机同品牌自动化模块设计，可实现全自动荧光成像，普通明场成像，彩色明场成像，高对比度无标记明场成像，相差成像功能等。荧光及明场，可对细胞或其他标记样品进行最多4种不同荧光激发检测，并可根据需求配备其他荧光激发通道进行检测，实现多场叠加成像。明场成像可在非染色标记情况下对样品进行成像分析，并可以和其他荧光场图像进行叠加，同时也可以对H&E染色样品进行高清成像。 |  |  |  |
| 2.2 | 兼容板型：6～1536孔板、4孔板、玻片、35/60/100mm培养皿、T25培养瓶、细胞计数板等。6～1536孔板适配器、2位玻片适配器、60mm、100mm、T25细胞培养皿适配器等。 |  |  |  |
| ▲2.3 | 温度控制：室温+4℃至65℃，≤±0.5°C@37°C；并具有梯度控温，可设置板上下表面不同温度，防凝集技术，有效去除液体蒸发产生的水雾对成像结果的影响。 |  |  |  |
| 2.4 | 气体控制模块：1-19 %O2和0-20% CO2气体控制模块。对检测细胞环境中的二氧化碳和氧气浓度进行监控和调节。 |  |  |  |
| 2.5 | 震荡：可选线性（360－1096cpm）、轨道（180-559cpm）、双轨道振荡（180-559cpm），振荡时间可调1－1000秒，并可配合动力学检测模式，进行≥168小时持续振荡检测。 |  |  |  |
| 2.6 | 成像方法：终点法，时间延迟法，动力学法，孔模式，蒙太奇拼接，反卷积，Z轴叠加等。可完成细胞样品静态成像；长时间动态图像捕获，采集不同时间点样品图像，并可给出动态结果和拼接动态视频；可对区域样品进行无缝图像拼接，获得样品整体图像结果；在Z轴方向可进行分层成像，并进行叠加，使样品具有3D成像效果。 |  |  |  |
| 2.7 | 相机：≥CMOS 500万像素相机。 |  |  |  |
| 2.8 | 光源：高能量长寿命LED光源，单个LED寿命≥50000小时，独立LED配合独立检测通道，并可在图像捕获过程中根据检测时间自动关闭，以保护样品和节省光源寿命。 |  |  |  |
| ▲2.9 | 聚焦方式至少包括：图像自动聚焦以及激光自动聚焦。 |  |  |  |
| 2.10 | 成像通道：机载≥4位，标配DAPI，GFP，Texas Red不少于三种荧光通道，标配相对应的红、绿、蓝色滤光片，可最多配备Cy3，Cy5等至少18种荧光通道，可根据用户需求定制荧光通道。 |  |  |  |
| 2.11 | 物镜：机载≥6孔位，配有4×≤0.13NA，10×≤0.3NA，20×≤0.45NA，40×≤0.6NA。 |  |  |  |
| 2.12 | 图像捕获速度：96孔板，单色成像（DAPI），≥4×，＜6分钟；96孔板，三色成像，≥4×，＜12分钟。 |  |  |  |
| 2.13 | Z-stack：可根据样品厚度，选择不同聚焦平面进行多层聚焦拍摄，并进行图像整合。聚焦层数2-50层（依样品厚度而定）。 |  |  |  |
| 2.14 | 载物台控制：高精度电动载物台，可用PC软件控制。 |  |  |  |
| 2.15 | 成像主机兼容升级全波长吸收光，荧光，发光，时间分辨荧光检测等。 |  |  |  |
| ▲2.16 | 成像主机整合支持≥8块6～384孔微孔板自动孵育器，自动进行活细胞培养及监测，自动孵育器最高45℃温控，0～20% CO2/0～19% O2气体浓度控制，湿度控制，用户可置换HEPA滤膜。机械臂将孔板在活细胞自动化孵育器及成像主机间进行转移，并具有自动加盖去盖功能。 |  |  |  |
| 2.17 | 同品牌高级图像获取及分析软件，符合相关认证，可完成实时或拍照后自动细胞计数，实时或拍照后自动融合度计算，亚群分析，多参数组合分析，细胞参数测量分析，Hit Picking，荧光反卷积处理，视频录制与合成，支持统计学分析及多种曲线拟合分析等，原始图像支持≥16 Bit。 |  |  |  |
| 2.18 | 双通道自动进样器： |  |  |  |
| 2.18.1 | 进样器设计：外挂式分液进样器设计，即插即用。检测试剂由仪器外部导入，减少仪器内部温度对检测试剂的影响，可任意选择试剂瓶及其孵育环境（冰浴，温水域等）。 |  |  |  |
| ▲2.18.2 | 分进样器数目：≥2个分液器，仪器标识分液器位置，加样速度≥4档可调，可根据样品不同粘滞度调整加样速度。独特针尖充盈设置，防止虹吸现象所产生的气泡。 |  |  |  |
| 2.18.3 | 进样分液体积：5-1000 μl。 |  |  |  |
| 2.18.4 | 死体积：≤1 ml无回流，≤100 μl 回流。 |  |  |  |
| 2.18.5 | 液体回流功能：可进行液体回抽，回收管路中残留试剂，可节省珍贵检测试剂。 |  |  |  |
| 2.18.6 | 孔板类型：6-384孔板；细胞培养板。 |  |  |  |
| 2.19 | 工作站A：图像获取工作站，（酷睿I9-10900X，10核 3.7G，32G内存/512G+2T/P2000 5G或更优的配置）； |  |  |  |
| 2.20 | 工作站B：图像分析工作站（酷睿I9-10900X，10核 3.7G，64G内存/512G+4T/RTX5000 16G或更优的配置）。 |  |  |  |
| 3 | 全自动细胞孵育器参数： |  |
| 3.1 | 孔板类型：6-1536孔，支持带盖或不带盖； |  |  |  |
| 3.2 | 其他硬件：细胞培养皿（至少含有60mm和35mm），T25培养瓶等； |  |  |  |
| 3.3 | 板容量：≥8块板，或其他硬件； |  |  |  |
| 3.4 | 空气滤膜：用户可置换HEPA滤膜； |  |  |  |
| ▲3.5 | 孔板处理：机械臂将孔板在设备及相连的设备间进行转移，并具有加盖去盖功能； |  |  |  |
| 3.6 | 整合容量：1或2个设备，检测/成像，洗板/分液，单独一套或两套设备； |  |  |  |
| 3.7 | 含温度控制模块，温度范围：最高≥45°C； |  |  |  |
| ▲3.8 | 温控分辨率：0.1°C±2%； |  |  |  |
| 3.9 | 温控均一性：±0.5°C @ 37°C； |  |  |  |
| 3.10 | CO2控制：0-20%，分辨率，±0.1%，稳定性±0.2°C@ 5% CO2； |  |  |  |
| 3.11 | O2控制：0-19%，分辨率，±0.1%，稳定性±0.2°C@ 1% O2； |  |  |  |
| 3.12 | 湿度控制：80-95%； |  |  |  |
| 3.13 | 水源：可更换水盘； |  |  |  |
| ▲3.14 | 液面感应：低液面感应报警； |  |  |  |
| 3.15 | 自动化控制：系统事件和错误运行通过文本或email提醒； |  |  |  |
| 3.16 | 自动化监控：具有监控，调节和日志记录功能； |  |  |  |
| 3.17 | 软件：可为成像和液体处理系统提供整合程序，自动化操作时长可达不少于两周； |  |  |  |
| 3.18 | 自动化模式：含全自动机械臂，轨道式横向纵向轴行进，精度高，稳定可靠。 |  |  |  |
| 4 | 高内涵细胞成像微孔板检测仪1套配置清单 |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量（套） |  |  |  |
| 高内涵细胞成像微孔板检测仪1套 |  |  |  |
| 4.1 | 主机兼容荧光、明场、相差、H&E彩色成像模式等 （大视野相机，内置相差光路） | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 4×，≤0.13NA物镜 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | 20×，≤0.45NA物镜 | 1 |  |  |  |
| 4.4 | 40×，≤0.6NA物镜 | 1 |  |  |  |
| 4.5 | 10×，≤0.3NA相差物镜 | 1 |  |  |  |
| 4.6 | 物镜校准板 | 1 |  |  |  |
| 4.7 | 红、绿、蓝色滤光片 | 1 |  |  |  |
| 4.8 | 红、绿、蓝色荧光检测光源 | 1 |  |  |  |
| 4.9 | 细胞培养皿适配器A | 1 |  |  |  |
| 4.10 | 细胞培养皿适配器B | 1 |  |  |  |
| 4.11 | 细胞培养瓶适配器C | 1 |  |  |  |
| 4.12 | 高内涵分析软件 | 1 |  |  |  |
| 4.13 | CO2/O2气体控制器 | 1 |  |  |  |
| 4.14 | 双通道注射进样器 | 1 |  |  |  |
| 4.15 | 激光自动聚焦模块 | 1 |  |  |  |
| 4.16 | 图像获取工作站A | 1 |  |  |  |
| 4.17 | 图像分析工作站B | 1 |  |  |  |
| 全自动细胞孵育器1套 |  |  |  |
| 4.18 | 全自动细胞孵育器 | 1 |  |  |  |
| 4.19 | 控制软件 | 1 |  |  |  |
| 4.20 | 整合底座配件 | 1 |  |  |  |

说明：

- 本表对应招标文件“第二章  采购需求书”的详细技术内容和要求。投标人必须对本表“招标规格/要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求，判定为负偏离。

- “★”号条款（如有）为不可负偏离(劣于)的实质性条款，若为负偏离，则投标无效。

- “▲”号条款（如有）为重要技术参数，作为重要评审指标，不作为符合性审查条款。

- 填写要求：

（1）“投标/响应实际参数”栏：应按投标产品/服务实际数据填写，不能照抄招标规格/要求。

（2）“无/正/负偏离”栏：根据实际情况，填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。

- 投标人响应技术条款应具体、明确；含糊不清、不确切、投标文件前后不一致或伪造、变造证明材料的，将判定为负偏离。构成提供虚假材料的，移送监管部门处理。投标人应保证提供的所有资料的真实性、准确性。

- 需提供所投产品详细参数彩页介绍材料或产品说明书或检测报告对上述响应实际参数予以证明。

- 本表“招标规格/要求”的内容除按采购代理机构依法发出的修改通知（如有）进行修改外，不得擅自修改。

投标人名称：                        （加盖投标人公章）

法定代表人或授权代表：             （亲笔签字或签章）

日 期 ：2022年   月   日

### 投标文件制作附件3：

### 供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name： Tel： Fax： |
| 关键货物 合法来源渠道（1） | 产品名称： 制造/投标人： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel： Fax： |
| 关键货物 合法来源渠道（2） | 产品名称： 制造/投标人： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel： Fax： |
| ... | ... | ... |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有/委托代理 | Name： Tel： Fax： |

投标人名称：                        （加盖投标人公章）

法定代表人或授权代表：             （亲笔签字或签章）

日 期 ： 2022年   月   日

投标文件制作附件4：

### 售后服务机构情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标产品 情 况 | 产品名称 |  |
|  | 规格型号 |  |
|  | 生产厂家 |  |
|  | 质保及保修期 |  |
| 售后服务 机构概况 | 企业名称 |  |
|  | 机构类型 | □ 企业法人 （法定代表人： ） □ 企业非法人（负责人： ） □ 其他： |
|  | 企业类型 | （按营业执照填写） |
|  | 注册地址 | （按营业执照填写） |
|  | 联系方式 | 联 系 人： 联系电话： 传 真： 电子邮箱： |
|  | 售后服务机构所属情 况 | □ 为投标人，由投标人直接提供售后服务 □ 属于投标人自设机构（须提交该机构的营业执照副本复印件） □ 属于委托代理性质（须提交双方的合作协议和受托方的营业执照副本复印件） □ 属于投标人自设办事处（须提供房屋租赁协议复印件） □ 投标人为产品销售代理商，不进行售后服务，所投产品由生产厂家直接进行售后服务（须提交厂家的营业执照副本复印件、售后服务承诺书） □ 投标人为产品销售代理商，不进行售后服务，所投产品由生产厂家的自设机构或办事处进行售后服务（须提交该机构营业执照副本或办事处房屋租赁协议复印件、售后服务承诺书） □ 其他情况（上述情况未能列明的，请在此进行说明）： |
| 投标人公章： 售后服务机构公章： 投标人代理人签字： 售后服务机构经办人签字： 日 期： 日 期： |

说明：

- 投标人应认真阅读招标文件中对售后服务机构的有关要求，并按要求提供相关文件。

- “□”用“√”选择，并补充有关内容；上述填写内容应真实、有效，并与所附资料内容一致。

- 售后服务机构非投标人时，则所提交的售后服务机构证件资料均须有双方的盖章。

- 如果项目采购的设备不止一种，投标人可根据自身情况决定是否为每种设备单独编制《售后服务机构情况表》。

投标文件制作附件5：

★其他承诺条件承诺函

我方已认真阅读了本项目全部招标文件及相关文件，完全清楚理解其内容，我方承诺：

本次采购设备接入医院所有管理或信息等系统（例如HIS或PACS等）的费用由中标人承担；承诺软件终身升级（费用包含在本次报价）；耗材或试剂符合国家、省、市的集中采购要求，否则所有责任由中标人承担。

供应商名称：                        （加盖投标人公章）

法定代表人或授权代表：             （亲笔签字或签章）

日 期 ：2022年   月   日

说明：

1、投标人按《招标文件》的要求，签署针对本项目的第二章  采购需求书 ★其他承诺条件的承诺函，并加盖投标人公章。

2、本证明材料属于★号条款（实质性要求），本承诺函内容不得擅自删改。