# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生态环境研究中心（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生态环境研究中心三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生态环境研究中心三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2022HG/155

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币185万元

1.1.4 招标内容：

本项目不分包，遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 185 | 是 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2022年08月02日至2022年08月08日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章及法人和授权代表签字或盖章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2022年08月22日上午9:30-10:00。

1.5.1.2 截止时间：2022年08月22日上午10:00，超过截止时间递交响应文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 2022年08月22日上午10:00，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生态环境研究中心

采购人地址：北京市海淀区双清路18号

采购人联系方式：

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人：李福娟

电    话：010-62278948-626

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 促进中小企业发展有关政策

若投标人属于中小微企业，可按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定享受优惠政策。

投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8.2 促进残疾人就业、监狱企业有关政策

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），视同为小型、微型企业。

1.8.3 节能环保要求

1.8.3.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.4 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 第三部分  采购内容及要求

# 附件：

三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪采购内容及要求

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz（(1％）、气温摄氏+5℃～＋40℃和相对湿度15～80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

仪器名称和数量：

三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪 一套

1.	工作条件：

1.1 工作温度：15～30℃，＜2℃/h（最大变化：5℃）

1.2 湿度：20～80％（无冷凝）

1.3 其它：防尘，抗震动

2.	设备用途：

三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪用于准确获得难降解有机废水中金属元素浓度，在含盐量高、难降解有机物存在背景下，抑制有机物中的C、H、O、N等带来的严重质谱干扰，避免副反应的发生，解决双电荷和同量异位素干扰问题。同时也解决基体和质谱重叠带来的干扰，可实现难降解有机废水中的P、S、Si、Cl等非金属元素的定量分析。三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪在不进行过滤、消解等前处理的工作下，直接对有机废水中吸附在颗粒物和细胞内乃至颗粒物与细胞本身的元素进行分析，进而掌握高浓度难降解有机废水元素污染物的释放源，为高效治理提供数据支撑。

3.	技术规格要求：

3.1 等离子体及射频发生器：射频功率最高可达1.6kW，为保证仪器离子源温度，射频频率需≤30MHz。

3.2 离子源综合性能: 7Li灵敏度≥150 Mcps/ppm情况下，离子源氧化物产率CeO+/Ce+% ≤1.8%。

3.3 气体控制器：ICP-MS主机配置由软件控制的高精度电子气体流量控制器，包括冷却气、辅助气、混合气、载气以及 4 路以上碰撞气反应气等工作气体，控制的气路不少于 9 路。

3.4 二级质谱（质量分析器）：配备双曲面四极杆，驱动射频不低于 2.0 MHz 或高分辨率质谱；高端质量数不低于 270 amu。

#3.5超高耐盐接口：配置在线气溶胶氩气稀释系统，可直接分析25% NaCl高盐溶液样品，软件直接可调在线稀释倍数，不小于100倍。

#3.6炬管前缘到锥尖的距离可调，调节范围跨度在≥10mm。

#3.7一级质谱前离子偏转透镜位于真空腔外，免卸真空即可拆卸。

*3.8 四极杆Q1：在碰撞反应池之前具有四极杆Q1，Q1质量分辨率≤0.3amu。

#3.9 碰撞反应池：具备多极杆碰撞反应池技术，分析存在强干扰的78Se元素，在He碰撞气流速达到8mL/min以上时，78Se灵敏度大于350cps/ppb。

3.10 四极杆Q2：在碰撞反应池之后具有四极杆Q2，Q2质量分辨率≤0.3amu。

#3.11 检测器：最小积分时间≤0.1ms。

3.12有机溶剂点火模式：有机溶剂可以直接点火和分析。

#3.13 纳米颗粒物分析模块：ICP-MS工作站软件能够直接处理纳米颗粒物数据，得到粒径分布、粒子计数和浓度等基础信息。

3.14 具有单细胞分析软件和进样系统，能够实现单细胞样品的直接进样和细胞元素分析。

3.15 真空系统：具有高性能真空系统，四极杆和碰撞反应池具有独立的分子涡轮泵。

3.2  检测性能

3.2.1灵敏度

#3.2.1.1低质量数: 7Li≥150 Mcps/ppm

#3.2.1.2 中质量数: 89Y≥500 Mcps/ppm

#3.2.1.3 高质量数: 205Tl 或 238U≥ 300 Mcps/ppm

3.2.2检测限：

*3.2.2.1 Be(9): ≤0.1 ppt

*3.2.2.2 In(115): ≤0.05 ppt

*3.2.2.3 Bi(209): ≤0.05 ppt

#3.2.2.4 S(SO+)检出限≤0.2 ppb

#3.2.2.5 P(PO+)检出限≤0.05 ppb

#3.2.3 氧化物：CeO+/Ce+: ≤1.8 %

3.2.4 双电荷离子(Ce2+/Ce+):≤3.0 %

3.2.5 丰度灵敏度：

3.2.5.1 低质量端: ≤ 1 x 10-10

3.2.5.2 高质量端: ≤ 1 x 10-10

#3.2.6 短期稳定性(RSD):  3 % (20 min)

*3.2.7 背景噪音 Be(9)<0.2cps

4.	产品配置要求

4.1	产品主体部分说明

4.1.1 ICP-MS/MS主机（包括进样系统和接口，不少于9路气体质量流量计，数字控制固态射频发生器，离轴离子透镜，两套完整的双曲面四极杆质量分析器，碰撞反应池，同时双通道模式检测器，机械泵和2套分子涡轮泵及其他必备工具和备件）一台

4.1.2半导体制冷装置（用于冷却雾化室）一套

4.1.3在线氩气稀释耐高盐系统及对应气路质量流量计

4.1.4有机加氧气气路（不与稀释气共用）

4.1.5 ICP-MS/MS工作站及软件（包含质谱分析控制软件、纳米颗粒物与单细胞分析模块、色谱联机控制及分析模块），电脑（六核3.1GHz，16G内存，1TB固态硬盘，可擦写DVD光驱，21.5寸显示器，Windows 10操作系统）及激光打印机一套。

4.1.6 ICP-MS/MS仪器安装及验收的必备附件（包括验收溶液包；仪器专用的工具等）

4.1.7多元素内标混合溶液1瓶

4.1.8多元素调谐溶液1瓶

4.1.9 循环冷却水系统1台

4.1.10不低于300位的自动进样器

4.1.11单纳米颗粒应用模块

4.1.12单细胞进样系统：包括雾化室、雾化室和注射泵

4.1.13色谱联机软件模块及四元泵

4.1.13除主机标准配置外需包含以下配件：蠕动泵进样管、内标管、废液管各1包，镍采样锥及截取锥1套，石英炬管1支，雾化器1支，泵油2升，采样锥垫片3片

4.2	要求的附件、专用工具和消耗品：

后期更换配件及耗材成本价提供。保障投标设备停产后 10 年的关键零部件（包括耗材）供应。

4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品(由投标人提供，请参考总则第2.1条)

5. 选购附件、备件及消耗品

请参考总则第2.2条

6. 技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

7. 技术服务：

7.1免费提供1套详尽的技术资料，包括：产品验收标准、出厂检验合格证书与验收清单；、仪器设备详细操作使用说明书、仪器设备标准操作规程与维护规程。

7.2仪器将于合同约定的时间内到货，到货后七个工作日内（或其它客户约定的时间）现场开箱验收安装。供货商免费提供安装和调试所需的专用工具和辅助材料，并提供装机验证服务。根据合同要求及仪器设备本身标注的性能，仪器设备在指定地点和环境下，免费完成所有安装、调试工作并实现正常运行，达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。供货商免费提供内容详实、完整、有效的仪器设备验证指导文件范本。设备的安装调试应由厂家有经验的工程技术人员到现场进行实施，同时必须在采购方技术人员在场的情况下进行，直至验收合格。

7.3 技术培训

培训地点：用户项目现场；培训时间：设备安装调试完毕后；师资配备：资深的技术工程师；学员数量：3-5人；经费预算：免费；培训内容：包括最新技术的解读，仪器功能、应用、基本原理、操作方法、数据处理、仪器基本维护等，使培训人员能够正确、熟练的操作及掌握仪器简易、常见故障的判别及排除、维修等；最终使用户专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

7.4 质保期：自设备安装验收合格并经双方签字之日起开始计算，如因供货方原因导致仪器未能及时验收，则顺延质保期。质保至少2年。质保期内，免费提供配件与维修服务；保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除；质保期内，由于非买方人为因素，造成仪器故障及损坏，概由供货方无偿负责解决（消耗品除外）。质保期满后，供货方应向买方提供优惠维修服务和部件工本费。

7.5 提供设备易损件等主要配件报价单，并承诺在质保期满后按最优价格提供相关配件供应和维修服务。

7.6	 维修及应用技术支持响应时间：卖方应在4小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失；质保期内维修及应用技术支持免费。

8. 订货数量：1套

9. 目的港：北京机场；交货地点：中国科学院生态环境研究中心用户指定地点

10. 交货日期：合同生效后6个月内

11．执行的相关标准：无

12. 报价要求：

投标报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、设备运至采购人指定地点运费、专用工具价、运输装卸费、安装调试费、保险费用、外贸代理费、仓储费、资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查、各种税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。投标人漏报的视为已包含在投标报价总价中，由投标人承担，采购人将不再支付其他任何费用。

设备到达北京机场运至采购人指定地点的运费（按照中标金额的0.5%计算）和外贸代理服务费（按照中标金额的1.5%计算），由采购人指定的货运公司和外贸代理公司负责，供应商应积极配合采购人设备到达北京机场运至采购人指定地点的运输和外贸代理工作。

*13. 验收要求：

13.1设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。

13.2 技术指标现场验收方案科学性、合理性和可行性。